平昌县中医医院

CT影像存储设备项目公告

一、 投标邀请
招标项目：平昌县中医医院CT影像存储设备项目采购
1、报名时间、地点：
本次采购自2020年9月30日起至2020年10月13日止9:00-17:00（北京时间，节假日除外）在平昌县中医院官网免费获取招标文件。
2、投标文件递交时间：2020年10月14日14:30至15:00。
3、投标截止时间和开标时间：2020年10月14日15:00（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次 招标不接受邮寄的投标文件。
4、开标地点：平昌县中医医院门诊七楼会议室。
5、本投标邀请在平昌县中医医院官方网站上以公告形式发布。
二、资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（包括廉政违法违纪行为）；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
三、资格证明
1、投标人基本情况；
2、营业执照（复印件）；
3、税务登记证（复印件，三证合一无需提供）；
4、组织机构代码证（复印件，三证合一无需提供）；
5、法定代表人授权委托书（原件）；
6、授权代表的身份证（复印件）；
7、投标产品非生产厂家须提供生产厂家针对本项目的授权委托书原件和售后服务承诺书原件（存储设备）；
以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。
四、招标设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	CT影像存储设备
	1
	台


五、 投标人须知表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：平昌县中医医院
联系人：焦女士
电  话：0827-6222167

	2
	价格标的
	本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：9.8万元。 

	3
	评标方法
	最低价中标

	4
	投标时间
	2020年10月 14日

	6
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。


六、技术参数、产品数量

	名称
	设备名称
	描述
	数量
	单位

	1
	存储设备
	1、设备制造商是拥有自主知识产权的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段（提供IEEE的查询结果截图和查询链接）；

2、配置双控，控制器采用Intel处理器，最大可扩展≥16个SAN控制器扩展，支持Active-Active模式；（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）（提供官网截图和链接）；

3、配置高速缓存≥32GB最大可扩展至≥128GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）；

4、配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发；

5、配置自动精简配置功能，系统自动识别前端业务IO，统筹动态分配存储资源，提高存储利用率；

6、配置≥2块480GB SSD盘，≥2块4TB 7.2K转NL SAS盘；

7、支持RAID0、1、10、5、6等，支持主动热备；

8、完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，提供缓存掉电保护；

9、支持硬盘数量系统支持最大硬盘数≥1200块，（提供官网截图和链接） ；

10、配置1G IP接口≥4个，10G IP接口≥4个，8G FC接口≥8个，SAS2.0接口≥4个（总带宽≥96Gbps）；

11、配置二级缓存功能，系统自动将热点数据缓冲到SSD硬盘空间，提升存储整体性能；

12、支持存储双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能，便于未来扩展双活存储；

13、支持基于时间点的数据快照功能，单个LUN支持快照数≥2048个，有效预防各种软故障的发生；

14、支持基于IP的远程复制功能，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；

15、配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义；

16、配置自动巡检工具，可根据预设的定时任务，自动检测指定存储设备当前的运行状态，并将检测结果自动导出，发送给指定接收人或原厂工程师，进行存储健康状态分析和性能分析；

17、配置硬盘检测维护工具，自动对硬盘进行安全检测，判断硬盘健康状态，修复IO错误，对存在安全隐患的硬盘进行预重建和诊断；支持统一监控所有磁盘的运行状态，对于隐患磁盘及早发现并做出预防决策，帮助用户实现更高的数据安全性和可靠性；

18、支持允许同一个RAID组中任意三块磁盘物理完全损坏，数据不丢失，业务不中断，支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。(提供具备CNAS\CMA\CAL(中国合格评定国家认可委员会\计量认证\授权证书)资质的第三方权威评测机构针对该功能签字盖章测试报告。)

19、支持正常关机拔掉电源线后，重新插入电源线，不需要人工干预，设备自行开启，降低人力成本以及运维复杂性(提供具备CNAS\CMA\CAL(中国合格评定国家认可委员会\计量认证\授权证书)资质的第三方权威评测机构针对该功能签字盖章测试报告。)

20、支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；（提供官网截图和链接）

21、五年7*24小时原厂保修（提供原厂售后服务承诺书）。
	1
	台


七、商务要求
1、交货期：中标公司在签订合同后的15个自然日内供货并安装、调试完毕。
2、交货地点：采购人所在地。
3、设备运抵安装现场后，采购人将与中标公司共同开箱验收，验收时发现短缺、破损、型号不符，中标公司必须立即补发或更换。
4、安装和调试 ：
(1)安装、调测时使用的工具、设备由中标人负责。
(2)设备安装调试由中标人负责，按照采购人的要求，做到硬件设备安装及布线规范、美观、安全，信号线两端使用套签做好对应标注，软件必须注册激活，在安装和调试期间，采购人有权派出技术人员参加，中标公司有义务对其进行指导。

5、由于后期存储容量存在扩容可能性，要求供应商给出招标文件中硬盘单价承诺函；后续扩容采购按照承诺函单价执行。

6、投标人需将单位原有数据，完整、安全迁移到新设备，需提供承诺函原件。
八、产品质保及售后服务要求：
1、中标公司提供的设备必须是相应设备合法生产厂家的合格产品，必须符合国家检测标准以及出厂标准，必须是全新设备（包括零部件），且是环保、节能产品，采购单位凭检验合格证验货，拒收验收不合格产品，一切损失概由供应商负责。供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及零部件表面无划伤的产品。
2、质保期（验收合格后开始计算）：设备质保期为5年，终身上门服务。
3、质保期内，中标人负责对其提供的设备、软件进行现场维修，免收任何费用（如部件费、人工费、差旅费等）。
4、中标人必须提供良好的技术支持。中标公司在四川省内设有售后服务机构，备品备件，提供“7´24”的技术服务，对反映的问题：在2个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标公司必须确保技术人员在6小时内到达故障现场，12小时内保证各种设备运行、软件使用正常。
5、中标人必须承诺质保期满后，继续提供设备维修、技术支持、备品备件、有偿升级等服务，只收材料成本费。
